附件1：

食品分析方法学验证

食品分析方法学验证的目的是证明采用的方法适合于相应检验要求。食品检验机构可视具体方法，酌情选择下列指标，拟定方法学验证的内容。

一、准确度

准确度系指用该方法测定的结果与真实值或参考值接近的程度，一般以回收率（%）表示。不同试样浓度对回收率的要求如下：

| 试样浓度范围 | 回收率要求（%） | 试样浓度范围 | 回收率要求（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100%（100g/100g） | 98-102 | 10mg/kg | 80-110 |
| ≥10%（10g/100g） | 98-102 | 1mg/kg | 80-110 |
| ≥1%（1g/100g） | 97-103 | 100μg/kg | 80-110 |
| ≥0.1%（1mg/g） | 95-105 | 10μg/kg | 60-115 |
| 100mg/kg | 90-107 | 1μg/kg | 40-120 |

二、精密度

精密度系指在规定的测试条件下，同一个均匀样品，经多次取样测定所得结果之间的接近程度，一般以相对标准偏差（%）表示。不同试样浓度对相对标准偏差的要求如下：

| 试样浓度范围 | 相对标准偏差要求 | 试样浓度范围 | 相对标准偏差要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜0.1mg/kg | 22% | 1g/kg | 6% |
| 0.1mg/kg | 22% | 10g/kg | 4% |
| 1mg/kg | 16% | 100g/kg | 3% |
| 10mg/kg | 11% | 1000g/kg | 2% |
| 0.1g/kg | 8% |  |  |

三、检测限

检测限系指试样中被测物能被检测出的最低量。不同试样浓度对检测限的要求如下：

| 试样浓度范围 | 检测限（≤mg/kg） | 试样浓度范围 | 检测限（≤mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.001mg/kg | 0.0002 | 10mg/kg | 1 |
| 0.01mg/kg | 0.002 | 100mg/kg | 10 |
| 0.1mg/kg | 0.01 | 1g/kg | 100 |
| 1mg/kg | 0.1 | 10g/kg | 1000 |

四、定量限

定量限系指样品中被测物能被定量测定的最低量。不同试样浓度对定量限的要求如下：

| 试样浓度范围 | 定量限（≤mg/kg） | 试样浓度范围 | 定量限（≤mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.001mg/kg | 0.0004 | 10mg/kg | 2 |
| 0.01mg/kg | 0.004 | 100mg/kg | 20 |
| 0.1mg/kg | 0.02 | 1g/kg | 200 |
| 1mg/kg | 0.2 | 10g/kg | 2000 |

五、线性

线性系指在实验范围内，测试结果与试样中被测物浓度直接呈正比关系的程度。应当在规定的范围内测定线性关系，数据要求：应当列出回归方程、相关系数和线性图。

六、范围

范围系指能达到一定精密度、准确度和线性，测试方法适用的高低限浓度或量的区间。一般情况下，范围应当为测试浓度的80%～120%。

七、选择性

选择性系指在存在其他成分干扰的情况下，一种具体方法能够鉴定某种（多种）分析物的程度，又称专属性。如方法专属性不强，应当采用多个方法予以补充。

八、耐用性

耐用性系指在环境和程序变量、实验室或人员等发生微小变化时，测定结果不受影响的承受程度，又称抗变度。经试验，应当说明小的变动能否通过设计的系统适用性试验，以确保方法有效。